..................................................											Załącznik nr 1.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Mobilny system pooperacyjny z komorą wygłuszającą wraz z regałem na 6 szczurzych indywidualnie wentylowanych klatek (IVC) -  2 sztuki

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji zasilanie 230V/50Hz, max. pobór energii 0,16 kW | proszę podać TAK proszę podać |  |
| 2 | Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej epoksyowanej | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne systemu z rączką w mm z dokładnością +/- 100: 1400(szer.) x 745(gł.) x 2000(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 4. | System mobilny wyposażony w 4 koła w tym co najmniej 2 z hamulcem oraz rączkę, ułatwiającą przemieszczanie całego systemu . | TAK |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w dwa filtry HEPA H14: na wlocie i wylocie powietrza oraz dwa prefiltry klasy G4: na wlocie i wylocie powietrza | TAK |  |
| 6. | Przedni panel sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o odczycie co najmniej: - ilości wymian powietrza - temperatury - wilgotności - ilości godzin pracy filtrów HEPA (wlotowego i wylotowego) Sygnalizacja nieprawidłowości pracy systemu (alarmy dla górnych i dolnych wartości): -min i max przepływ powietrza - max i min temperatura - max i min. wilgotność - konieczność wymiany filtra HEPA na zasilaniu i wyciągu | TAK proszę podać |  |
| 7. | Możliwość regulacji: - temperatury w klatkach - ilości wymian powietrza - trybu pracy (nadciśnienie, podciśnienie) | TAK |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w system UPS umożliwiający podtrzymywanie zasilania w razie braku prądu przez co najmniej 3 godz. | TAK proszę podać |  |
| 9. | Kabel zasilający min. dł. 3500mm | TAK/proszę podać |  |
| 10. | Poziom hałasu <50dB | TAK/proszę podać |  |
| 11. | Przepływ powietrza na zasilaniu przy pracy w nadciśnieniu lub na wyciągu przy pracy w podciśnieniu od 3m3/h do30m3/h | TAK/proszę podać |  |
| 12. | Zarówno moduł nawiewny jak i wyciągowy wyposażone w: - łącze do testów DOP; - czujnik termiczny; - silikonowy adapter umożliwiający pracę z regałami na klatki szczurze jak i mysie | TAK |  |
| 13. | Wygłuszająca wnętrze górna część systemu wykonana ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
| 14. | Wymiary wewnętrzne komory umożliwiające zainstalowanie regału na 6 klatek szczurzych w mm z dokładnością +/- 100: 1160 (szer.) x 407 (gł.) x 540 (wys.), (597 wys. z przewodami doprowadzającymi powietrze) | TAK |  |
| 15. | Regał wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI musi być kompatybilny z klatkami IVC o wymiarach zewnętrznych w mm z dokładnością ±10: 405(szer.) x 355(gł.) x 230(wys.) dla szczurów i regałami IVC z Załącznika nr 1.1 | TAK |  |
| 16. | Dostęp do zwierząt możliwy po otwarciu drzwi komory wygłuszającej. | TAK |  |
| 17. | Możliwość podłączenie do systemu BMS | TAK |  |
| 18. | Parametry potwierdzone certyfikatem np. TUV. Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE | TAK proszę załączyć kserokopie |  |
| 19. | Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 20 | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reakcji do 24 godzin | TAK proszę podać |  |
| 21. | Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min. 2 godziny | TAK |  |
| 22 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK/proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		              ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)