..................................................					Załącznik nr 9.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Zestaw HPLC preparatywnego

- Kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, o modułowej budowie, sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie.

- Przystosowany do zasilania 230V.

- Wyposażony we wszystkie niezbędne elementy do złożenia zestawu oraz jego uruchomienia.

- Urządzenia wyprodukowane przez podmiot z wdrożonym ISO 9001:2008.

- Warunkiem odbioru po montażu u Zamawiającego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz. U. z 2008 nr 184 poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ponadto wymaga się przeprowadzenia dodatkowej kwalifikacji sprawdzającej inertność systemu i brak wymywania się substancji organicznych z urządzeń do chromatografii preparatywnej.

- Czynności kwalifikacyjne muszą być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego przez osobę lub osoby posiadającą do tego niezbędną wiedzę  i uprawnienia (jeśli są wymagane) oraz przy użyciu sprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające (aktualne świadectwo legalizacji lub sprawdzenia) do przeprowadzenia zaplanowanych pomiarów. Przed przystąpieniem do kwalifikacji wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów umożliwiających potwierdzenie dopuszczenia do czynności kwalifikacyjnych osoby lub osób kwalifikujących jak i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Wzory protokołów i raportów z kwalifikacji muszą być dostarczone Zamawiającemu i muszą zostać przez niego zatwierdzone przed dokonaniem u niego montażu. Kwalifikacje IQ i OQ muszą być zakończone protokołami i raportami odebranymi przez Zamawiającego.

- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.

- Instruktaż co najmniej trzydniowy z obsługi sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji Zamówienia.

- Pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

- Koszt transportu i montażu wliczony w cenę.

Lista elementów

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa dwutłokowa – 2 sztuki zakres przepływu co najmniej w zakresie od 0,01 do 150,0 ml/min system tłoków równoległych o niskich pulsacjach precyzja przepływu maks.0,1% RSD dokładność przepływu maks. +/- 2% maksymalna objętość skoku tłoka pompy 250 µl sterowanie z poziomu oprogramowania | TAK |  |
| 2 | Taca na rozpuszczalniki, zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu - 1 sztuka | TAK |  |
| 3 | Mieszalnik gradientu preparatywnego, zestaw przewodów preparatywnych, uchwyt do kolumn preparatywnych – 1 sztuka | TAK |  |
| 4 | Detektor UV-VIS – 1 sztuka lampa deuterowa zakres pracy minimum w zakresie 190-700 nm szerokość szczeliny: 8 nm +/- 1nm dokładność nastawu długości fali: 1nm, precyzja nastawu: +/-0,1 nm celka termostatowana w zakresie 50C powyżej temperatury pokojowej do 500C; droga optyczna 10 mm, pojemność do 12 µl przy ciśnieniu do 12 MPa poziom szumów: maks. 0,5x10-5 AU, dryft: maks. 1x10-4 AU/h, liniowość: min. 2,5 AU możliwość równoczesnej analizy przy dwóch długościach fali cela preparatywna o regulowanej długości drogi optycznej przynajmniej o wartościach: 0,5 mm, 0,2 mm i 0,1 mm | TAK |  |
| 5 | Automatyczny podajnik próbek – 1 sztuka zakres pracy w pH co najmniej 1-10 taca na co najmniej 25 prób po 13 ml, 100 prób po 2 ml, 80 prób po 4 ml objętość nastrzyku 1 µl do 5000 µl powtarzalność nastrzyku: 1% RSD do 30 nastrzyków z tej samej próbki wbudowane funkcje walidacyjne przemywanie igły przed i po nastrzyku | TAK |  |
| 6 | Kolektor frakcji – 1 sztuka maksymalny przepływ do 150 ml/min opcjonalna możliwość zastosowania chłodzenia próbek taca na probówki 3,5 lub 4,5 ml 250 probówek szklanych 3,5 ml tryby zbierania frakcji: czasowy, objętość, sygnał zewnętrzny z detektora głowica do kolektora frakcji z zaworem bocznikowym | TAK |  |
| 7 | Oprogramowanie – 1 sztuka: sterowanie całym zestawem HPLC preparatywnego, zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanego detektora, tworzenie raportów, działające w środowisku Windows 7 Professional 32 bity | TAK |  |
| 8 | Zestaw sterownika – 1 sztuka Procesor nie gorszy niż pentium i3, RAM min. 4 GB HDD min.500 GB, Nagrywarka DVD, Monitor LCD min. 20”, Klawiatura, Mysz optyczna, System WIN 7 Pl Professional 32 bit, Drukarka laserowa - kolorowa | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)