..................................................					Załącznik nr 9.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Zestaw HPLC-MS

- Kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, o modułowej budowie, sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie.

- Przystosowany do zasilania 230V.

- Wyposażony we wszystkie niezbędne elementy do złożenia zestawu oraz jego uruchomienia.

- Urządzenia wyprodukowane przez podmiot z wdrożonym ISO 9001:2008.

- Warunkiem odbioru po montażu u Zamawiającego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz. U. z 2008 nr 184 poz. 1143 z późniejszymi zmianami).

- Czynności kwalifikacyjne muszą być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego przez osobę lub osoby posiadającą do tego niezbędną wiedzę  i uprawnienia (jeśli są wymagane) oraz przy użyciu sprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające (aktualne świadectwo legalizacji lub sprawdzenia) do przeprowadzenia zaplanowanych pomiarów. Przed przystąpieniem do kwalifikacji wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów umożliwiających potwierdzenie dopuszczenia do czynności kwalifikacyjnych osoby lub osób kwalifikujących jak i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Wzory protokołów i raportów z kwalifikacji muszą być dostarczone Zamawiającemu i muszą zostać przez niego zatwierdzone przed dokonaniem u niego montażu. Kwalifikacje IQ i OQ muszą być zakończone protokołami i raportami odebranymi przez Zamawiającego.

- Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.

- Instruktaż co najmniej trzydniowy z obsługi sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji Zamówienia.

- Pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

- Koszt transportu i montażu wliczony w cenę.

Lista elementów

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa dwutłokowa – 3 sztuki Przystosowana do gradientu wysoko- i nisko ciśnieniowego Zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml na minutę System tłoków równoległych Precyzja przepływu maksymalnie z 0,06% RSD Dokładność przepływu nie gorsza niż 1% Maksymalna objętość skoku tłoka pompy 10 l Automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków Dokładność ustawienia gradientu nie gorsza niż 0,5% Wbudowane funkcje walidacyjne Wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową i wizualną | TAK |  |
| 2 | Pompa czterotłokowa – 1 sztuka Możliwość tworzenie dwuskładnikowego gradientu z formowaniem po stronie wysokiego ciśnienia Zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml na minutę System tłoków równoległych Precyzja przepływu maksymalnie 0,06% RSD Dokładność przepływu nie gorsza niż 2% Maksymalna objętość skoku tłoka pompy 10 l Automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków Dokładność ustawienia gradientu nie gorsza niż 0,5% Wbudowane funkcje walidacyjne Wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową i wizualną | TAK |  |
| 3 | Taca na rozpuszczalniki, zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu - 1 sztuka | TAK |  |
| 4 | Mieszalnik gradientu semi-mikro 0,1 ml | TAK |  |
| 5 | Degazer co najmniej 3 kanałowy – 2 sztuki Przepływ do 20 ml/min na każdy kanał Objętość na każdym kanale maks. 400 µl | TAK |  |
| 6 | Detektor mas – 1 sztuka Pojedynczy analizator kwadrupolowy W standardzie jonizacja typu „electro-spray” Pompa turbomolekularna, różnicowa, dwu kanałowa o wydajności min. 155 l/sek. Oprogramowanie z biblioteką widm Czułość dla 10 pg rezerpiny S/N co najmniej 1500:1 (RMS) Zakres m/z nie gorszy niż 10-2000 Rozdzielczość nie gorsza niż 2 M Przepływ co najmniej od 0,001 do 2 ml/min (ESI) Szybkość skanowania co najmniej 15000 amu/s Szybkość zmiany polaryzacji co najmniej 15 ms CID w źródle jonów Wstępna pompa rotacyjna o wydajności min. 28 m3/h Ortogonalna geometria źródła jonów Próbka do „auto-tuningu” spektrometru Próbka do sprawdzenia czułości Generator azotu minimum 30 L/min (ze sprężarką powietrza wbudowaną w generator) | TAK |  |
| 7 | Automatyczny podajnik próbek – 1 sztuka Zakres pracy w pH co najmniej 1-14 Taca na co najmniej 70 prób (1,5 ml) Termostatowana komora prób od 4 do 40ºC Dozowanie próby przynajmniej w zakresie 0,1 do 100 µl (w opcji do 2000 µl) Precyzja dozowania próby z maks. 0,3% RSD, „carryover” maks. 0,005% Dozowanie próby w maksymalnie 10 s | TAK |  |
| 8 | Piec do kolumn z chłodzeniem – 1 sztuka Zakres temp. 100C poniżej temperatury otoczenia do 850C Pojemność co najmniej do 6 kolumn System grzania z wymuszonym obiegiem powietrza | TAK |  |
| 9 | Zawory inertne 6-portowe dwupozycyjne – 2 sztuki | TAK |  |
| 10 | Zawór 14 drożny – 1 sztuka sterowany komputerowo automatycznie przełączający pomiędzy kolumnami zestaw montażowy i przyłączeniowy | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie – 1sztuka Sterowanie zestawem HPLC z obszaru detektora masowego, Zbieranie i opracowywanie danych z detektora masowego, Tworzenie raportów, Działające w środowisku Windows 7 Professional 32 | TAK |  |
| 12 | Zestaw sterownika – 1 sztuka Procesor nie gorszy niż pentium i3, Co najmniej 4 GB RAM, Co najmniej HDD 500 GB, Nagrywarka DVD, Monitor nie gorszy niż LCD 20”, Klawiatura, Mysz optyczna, System WIN 7 Pl Professional 32 bit, Drukarka kolorowa laserowa | TAK |  |
| 13 | Zestaw kolumn: silica Cation Exchange Polysulfoethyl A 50*1.00 mm ID lub równoważna Silica RP Beta Basic C18 100*0.3 mm ID lub równoważna 6 kolumn do zatężania: Peptide Cap Trap 2 * 0.5 mm ID lub równoważne uchwyt na kolumny do zatężania | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)