.................................................						Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Automatyczny system do analizy  żeli barwionych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu : b) typ: c) model: Zasilanie 230V/50Hz | PROSZĘ PODAĆ TAK TAK |  |
| 2. | Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem, automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory. System posiada automatyczne, elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem komory. Istnieje możliwość pracy przy otwartej komorze i włączonym świetle UV. | TAK |  |
| 3. | Transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania żelu z płynną regulacją intensywności trybu pracy 50-100% o minimalnym wymiarze 20x20 cm, długość światła emitowanego 302 nm. System wyposażony w: - w ekran do transiluminatora zamieniający światło UV na światło białe - w oświetlenie światłem białym od góry na lampach LED (White Epi) - w filtr UV (do Bromku Etydyny lub bezpiecznych zamienników) - automatyczny zmieniacz filtrów (co najmniej 7 pozycyjny) - pusty moduł elektroluminescencyjny pozwalający na rozbudowę o oświetlenie światłem LED z góry | TAK |  |
| 4. | Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 5,0 mln rzeczywistych pikseli (2448x2048), min. 16 bitowa (skala szarości 65536) Zakres dynamiczny kamery, co najmniej 4.8 Obiektyw sterowany elektronicznie o zmiennej ogniskowej min. f 1,2 (12,5-75 mm) z możliwością zapamiętywania ustawień przesłony, ostrości i zoom Kamera chłodzona do temperatury co najmniej -28ºC niezależnej od temperatury powietrza | TAK |  |
| 5. | komputer AIO (All in one) do sterowania oprogramowaniem o minimalnych wymaganiach: - ekran dotykowy; - procesor Intel core i3, - dysk 500 GB, - RAM 4 GB, - napęd DVD, - system operacyjny Win 7 Pro , - monitor 21 cali, - klawiatura, mysz |  |  |
| 6. | Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające: Kontrolę kamery wraz z obiektywem i komorą ciemniową Konfigurowanie profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich Podgląd na żywo fotografowanej próbki Nałożenie i analizowania trzech obrazów jednocześnie Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych Wykonywanie adnotacji na zapisywanym obrazie Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie) Umożliwia określenie, w jakim stopniu obraz został powiększony (zoom). Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG, PCX Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu Binning (łączenia pikseli) Automatyczne ustawienia czasu ekspozycji dla próbek barwionych chemiluminescencyjnie Podgląd obrazu przed wykonaniem właściwego zdjęcia Dowolna rotacja obrazu po wykonaniu zdjęcia Inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak: czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające: Analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe) Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne) Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również kolorowych) Automatyczna analiza spot blotów Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word Kreślenie dendrogramów, wyniki w postaci drzewek | TAK |  |
| 8. | Instrument bezpośrednio po uruchomieniu gotowy do pracy | TAK |  |
| 9. | W zestawie nielimitowana ilość licencji oprogramowania do analizy żeli | TAK |  |
| 10. | Okres gwarancji- minimum 3 lata | TAK |  |
| 11. | Instrukcje do oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, reagujący w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia problemu | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2013 roku		…………..…………………………………

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)