..................................................					Załącznik nr 3.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wirówka stołowa z chłodzeniem – szt. 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 485x 585x 715mm ±5mm | Tak |  |
|  | Obroty wirówki w zakresie co najmniej 100-15000rpm z krokiem 1 rpm i 10 rpm | Tak |  |
|  | RCF w zakresie co najmniej 10-25000xg z krokiem 1 xg i 10xg | Tak |  |
|  | Wirówka wyposażona w rotory horyzontalne o pojemnościach co najmniej: 4x800ml, 4x500ml, 16x100ml (probówki szklane), 76x15ml, 40x50ml Falcon, 96x15ml Falcon, 200x5ml Falcon | Tak |  |
|  | Zakres temperatury programowany co najmniej od -20 °C do +40 °C | Tak |  |
|  | Utrzymywanie temp. ≤ 4 °0C przy maksymalnych obrotach | Tak |  |
|  | Czas programowany w zakresie co najmniej 10s-99 godz. | Tak |  |
|  | Wirówka posiada tryb pracy ciągłej i funkcję szybkiego zwirowania | Tak |  |
|  | Czas odliczany od momentu osiągnięcia zaprogramowanych obrotów | Tak |  |
|  | Programowane opóźnienie startu | Tak |  |
|  | Duży podświetlany ekran graficzny co najmniej TFT wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją „Zoom” dla wybranych parametrów | Tak |  |
|  | Opcja programowania wirówki | Tak |  |
|  | Co najmniej 50 programów użytkownika | Tak |  |
|  | Programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), zaprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), funkcja zatrzymania rotora bez hamulca z możliwością zdefiniowania siły hamowania w zakresie obrotów 1000 – 150 rpm | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania powyższych krzywych | Tak |  |
|  | Funkcja integracji czasowej, przeliczanie RCF dla danego r, możliwość redukcji max. promienia r - obliczenia dla roztworów o gęstości d >1.2g/cm3 | Tak |  |
|  | Wyłączany alarm dźwiękowy zakończenia pracy, otwarcia pokrywy, wystąpienia błędów, wystąpienia wszelkich odstępstw od warunków zaprogramowanych | Tak |  |
|  | Funkcja rejestracji pracy rotorów | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania programatora | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie programatora hasłem | Tak |  |
|  | Programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/pokręteł elektronicznych | Tak |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Silnik nie gorszy niż indukcyjny, bezszczotkowy, | Tak |  |
|  | Funkcja imbalansu, | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów | Tak |  |
|  | Osiągi minimalne wirówki dla: - 6x500ml RCFmax >17000xg, - 6x250ml RCFmax >20000xg, - 6x85ml RCFmax >21000xg, - 8x50ml RCFmax >21000xg, - 12x30ml RCFmax >21000xg, - 30x1.5/2.2ml RCFmax >25000xg - Rotor horyzontalny 4x750ml RCFmax > 5200xg | Tak |  |
|  | W zestawie rotor kątowy 6x500ml RCFmax >17000xg | Tak |  |
|  | W zestawie co najmniej 6 butelek typu Oak-Ridge o pojemności 500ml | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | Tak |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | Tak |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)