„Dla rozwoju Mazowsza”

............................................						Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Syntezer peptydów – 1 szt.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System umożliwiający syntezę peptydów co najmniej w przedziale od 1mmol do 200mmol |  |  |
| 2 | Zasilanie syntezera 230 V/ 50 Hz | Tak |  |
| 3 | Proces chemiczny wykorzystywany przez urządzenie akceptuje przynajmniej takie substraty jak: Fmoc, t-Boc, organika, peptoidy. | Tak |  |
| 4 | Wymiary gabarytowe syntezera: 80 cm x 150 cm x 60 cm (szer. x wys. x głęb.) ± 10% | Tak |  |
| 5 | Metody aktywacji wykorzystywane przez system obejmują przynajmniej: HBTU, HATU, HCTU, TBTU, PyBOP, DIC/HoBT | Tak |  |
| 6 | System musi mieć funkcję reaktywacji aminokwasu przed wprowadzeniem do reaktora | Tak |  |
| 7 | System z funkcją mieszania poprzez wytrząsanie, recyrkulację jak również azotem, z regulacją intensywności w zależności od ilości użytej żywicy | Tak |  |
| 8 | System współpracujący z zasobnikami na aminokwasy o objętości do 1000 ml | Tak |  |
| 9 | System umożliwiający dokonanie przynajmniej 20 różnych przyłączeń aminokwasowych bez wymiany zasobników aminokwasowych | Tak |  |
| 10 | Systemowe automatyczne czynności czyszczące. | Tak |  |
| 11 | Automatyczne określenie poziomu odpadów | Tak |  |
| 12 | Możliwość dokonywania przerw w procesie na żądanie operatora oraz umożliwianie dokonywania manualnych ingerencji w proces syntezy | Tak |  |
| 13 | Możliwość wznowienia syntezy w przypadku jej przerwania. Parametry wznowienia regulowane. | Tak |  |
| 14 | Dostosowywanie do użytkownika układów aminokwasowych i rozpuszczalnikowo-reagentowych. | Tak |  |
| 15 | Wyświetlanie ekranów kalkulacyjnych | Tak |  |
| 16 | Rejestracja parametrów procesu syntezy | Tak |  |
| 17 | Rejestracja danych zgodnie z GLP. Oświadczenie producenta. | Tak Proszę dostarczyć z ofertą dokumenty potwierdzające, proszę podać numer strony w ofercie ........ |  |
| 18 | Autodiagnozowanie i raportowanie błędów | Tak |  |
| 19 | Obsługa systemu sterowania przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/pokręteł elektronicznych. | Tak |  |
| 20 | Funkcja przewidywania i wskazywania trudności w procesie syntezy na podstawie zadanej sekwencji peptydu | Tak |  |
| 21 | Pełny zapis rejestrujący: - wszystkie operacje na każdym z etapów procesu, - detale ustawionego programu, - dane o rozpuszczalniku/reagencie. Możliwość wydruku zapisu z procesu. | Tak |  |
| 22 | Programowalne pauzy w czasie syntezy w przypadkowo żądanych etapach.. | Tak |  |
| 23 | Urządzenie musi umożliwiać użycie bez jego żadnych modyfikacji (polegających na przebudowie, rozbudowie lub wykorzystaniu dodatkowych elementów nie będących integralną częścią zestawu) stosowanie przynajmniej następujących wielkości reaktorów: 100ml, 200ml, 500ml, 1200ml, 2000ml, 3200ml, 4200ml. | Tak |  |
| 24 | Urządzenie z miejscami na przynajmniej 20 zasobników (butelki z aminokwasami) | Tak |  |
| 25 | Możliwość zastosowania zasobników aminokwasowych o objętości 500ml i 1000ml. | Tak |  |
| 26 | Możliwość dostarczenia aminokwasów ALL i uzyskania braku odpadu. | Tak |  |
| 27 | Przynajmniej 8 zasobników na rozpuszczalniki, do niezależnego podawania do reaktora. | Tak |  |
| 28 | Objętościowy pomiar objętości płynu poprzez sensory optyczne używany przy podawaniu do reaktora i - możliwość dostarczenia rozpuszczalników wypłukujących w warunkach reżimu kalibracji czasowej. | Tak |  |
| 29 | Monitorowanie przez urządzenie: - procesu dostarczania płynów do reaktora, - ich spuszczania - poziomów rozpuszczalników i reagentów Oprogramowanie powinno alarmować użytkownika przed możliwymi zagrożeniami. | Tak |  |
| 30 | Funkcje mieszania poprzez wytrząsanie, bąble azotu oraz przez recyrkulację mogą być używane pojedynczo lub wspólnie. | Tak |  |
| 31 | Możliwość poboru z zasobnika aminokwasu lub większej cząsteczki w formie suchej jak i przygotowanego roztworu. | Tak |  |
| 32 | Funkcja szybkiego jednorazowego podania całej zawartości zasobnika zawierającego do 1 dm3 roztworu aminokwasu do wybranego reaktora | Tak |  |
| 33 | Wyposażenie w co najmniej 20 aminokwasów w butelkach co najmniej 120 ml (jeden aminokwas w jednej butelce). Butelki muszą zawierać aminokwasy w ilości odpowiedniej do syntezy przynajmniej w skali 5mM i 20mM. | Tak |  |
| 34 | Wyposażenie we wszystkie niezbędne odczynniki, produkty, substancje niezbędne do przeprowadzenia testów poprawności działania urządzenia po zainstalowaniu go u Zamawiającego | Tak |  |
| 35 | Producent przeprowadzi procedury IQ/OQ we własnym zakresie i dostarczy z nich raporty zamawiającemu wraz z urządzeniem. | Tak. |  |
| 36 | Procedura PQ zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela producenta u Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia. | Tak |  |
| 37 | Sterownik komputerowy – 1 sztuka co najmniej: procesor Intel Pentium i5, 4 GB RAM, HDD 500 GB, monitor LCD 24”, system operacyjny 32 bitowy WIN 7 Pl Professional, klawiatura, mysz drukarka laserowa kolorowa kable i złącza do podłączenia do syntezera oprogramowanie sterujące syntezerem i rejestrujące jego pracę | Tak |  |
| 38 | Butle na rozpuszczalniki: - min. 2 szt. o pojemności 4000 ml - min. 2 szt. o pojemności 2500 ml - min. 1 szt. o pojemności 1000 ml | Tak |  |
| 39 | Volume Vessels: - min. 1 szt. o pojemności 10ml - min. 1 szt. o pojemności 25 ml - min. 1 szt. o pojemności 50 ml - min. 2 szt. o pojemności 100 ml | Tak |  |
| 40 | Naczynia reakcyjne: - min. 1 szt. o pojemności 200ml - min. 1 szt. o pojemności 500 ml - min. 1 szt. o pojemności 2000 ml - min. 1 szt. o pojemności 4200 ml | Tak |  |
| 41 | Szafa na rozpuszczalniki zintegrowana z urządzeniem | Tak |  |
| 42 | Minimum 1 zestaw zapasowych filtrów | Tak |  |
| 43 | Minimum 1 zestaw zapasowych wężyków do pompy recyrkulacyjnej jednego z rozpuszczalników | Tak |  |
| 44 | Minimum 100 szt. filtrów do butli z rozpuszczalnikami i aminokwasami. | Tak |  |
| 45 | Min. 2 dniowe szkolenie dla min. 4 osób obsługi w miejscu instalacji u Zamawiającego. Pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi przynajmniej w języku angielskim w formie elektronicznej i papierowej. | Tak |  |
| 46 | Gwarancyjny i pogwarancyjny autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski – świadectwo producenta. Reakcja serwisu w ciągu 48 godzin. | Tak |  |
| 47 | Gwarancja minimum 6 miesięcy obejmująca: - wszystkie koszty wymagane do doprowadzenia urządzenia do pełnej sprawności takiej jak w chwili pierwszej instalacji urządzenia i jego odbiorze przez Zamawiającego; - techniczne wsparcie, części, serwis pogwarancyjny | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)