..................................................					Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Rotacyjna wyparka próżniowa z agregatem chłodzącym – szt. 2

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka centralna wyparki próżniowej |
|  | Szklana chłodnica, pionowa | Tak |  |
|  | Chłodnica pokryta warstwą antyimplozyjną | Tak |  |
|  | Chłodnica z układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni | Tak |  |
|  | Powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2 |  |  |
|  | Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby destylacyjnej. | Tak |  |
|  | Prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie nie mniejszym niż 20 – 280 min-1 |  |  |
|  | Mocowanie kolby destylacyjnej: system Combi-clip | Tak |  |
|  | Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie | Tak |  |
|  | Podnoszenie kolby: elektryczne. Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku zasilania. | Tak |  |
|  | Górny rozmiar instalowanych kolb destylacyjnych min. 4000 ml | Tak |  |
|  | Butelka Woulff’a z nakręcaną głowicą i minimum 3 króćcami przyłączeniowymi | Tak |  |
|  | W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każde | Tak |  |
|  | Zestaw uszczelek jednostki centralnej 5szt | Tak |  |
|  | Kolba 50ml (3szt), 100ml (3szt), 250ml (3szt), 500ml (3szt), 1000ml (szt), 2000ml (2szt), odbieralink 1000ml (3szt) | Tak |  |
|  | Zaciski mocujące kolbę z której zachodzi odparowywanie do sztycy jednostki centralnej, szt. 5 | Tak |  |
|  | Porty komunikacyjne: 2x RS-485 | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V/50 Hz | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: poniżej 1700 W (z łaźnią) | Tak |  |
|  | Masa: nie więcej niż 18kg | Tak |  |
|  | IP klasa: 21 | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Łaźnia wodno-olejowa wyparki |
|  | Pojemność misy ze stali nierdzewnej: min. 4 litry |  |  |
|  | Przystosowana do rozmiaru kolby: 4 litry |  |  |
|  | Zakres temperatury: 20 – 180°C |  |  |
|  | Zadawanie temperatury z dokładnością do 1oC | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja łaźni z kontrolerem próżni w przekazywaniu temperatury łaźni zapewniająca bieżącą korektę podciśnienia dla odparowywania zadanego rozpuszczalnika | Tak |  |
|  | Maksymalne odchylenie temperaturowe: ± 2°C | Tak |  |
|  | Zintegrowany wyświetlacz graficzny LCD umożliwiający równoczesny odczyt temperatury zadanej i aktualnej w łaźni | Tak |  |
|  | Łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy) | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 240 x 285x 300mm (wys x szer x głęb) | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V/50 Hz | Tak |  |
|  | Pobór mocy: maksym. 1300 W | Tak |  |
|  | IP klasa: 21 | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 3. | Kontroler próżni wyparki |
|  | Zakres pomiarowy od 1400 do 0 mbar (hPa) |  |  |
|  | Zakres kontroli próżni od 1100 – 1 mbar (hPa) |  |  |
|  | Regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu | Tak |  |
|  | Pojemnościowy sensor ceramiczny z tlenku glinu. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru próżni: ± 2 mbar w stałej temperaturze ,w całym zakresie | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: LCD, graficzny | Tak |  |
|  | Wskazania próżni: cyfrowe i analogowe | Tak |  |
|  | Wymagane wyjścia na interfejs: Port USB, RS 232 oraz RS 485 (jako porty komunikacyjne) | Tak |  |
|  | Przyłącze zdalnego sterowania systemu | Tak |  |
|  | Wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji | Tak |  |
|  | Wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy | Tak |  |
|  | Wyjście na elektrozawór próżniowy | Tak |  |
|  | Sterowanie obrotami pompy próżniowej | Tak |  |
|  | Wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego | Tak |  |
|  | Króciec do podłączenia gazu obojętnego | Tak |  |
|  | Możliwość mechanicznego zintegrowania kontrolera z blokiem pompy próżniowej | Tak |  |
|  | Zasilanie z portu zasilającego na pompie | Tak |  |
|  | Zużycie mocy: do 10W | Tak |  |
|  | Wbudowana biblioteka wartości fizyko-chemicznych dla większości standardowych rozpuszczalników, pozwalająca na automatyczne dobranie wartości próżni dla danego rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panującą temperaturę wody w łaźni. Nie mniej niż 43 rozpuszczalniki. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy biblioteki o nowe pozycje rozpuszczalników przez użytkownika | Tak |  |
|  | Komunikacja z pompą próżniową w układzie automatycznym. | Tak |  |
|  | Funkcja pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Zadawanie czasu procesu (timer) | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 160 x 110 x 120mm (szer x wys x głęb.) | Tak |  |
|  | Waga: nie więcej niż 550g | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 4. | Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna |
|  | Liczba stopni: min. 2 | Tak |  |
|  | Ilość głowic: min. 2 | Tak |  |
|  | Próżnia końcowa: nie gorsza niż 10 mbar | Tak |  |
|  | Wydajność: nie mniejsza niż 1.8 m3/h | Tak |  |
|  | Prędkość maksymalna: nie mniej niż 1600 min-1 | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji prędkości pracy pompy. | Tak |  |
|  | Silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Pompa chemicznie odporna | Tak |  |
|  | Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne | Tak |  |
|  | System samoczynnego przedmuchiwania membran | Tak |  |
|  | Łatwa, wizualna ocena zużycia membran bez rozbierania pompy | Tak |  |
|  | Funkcja oszczędzania energii ECO | Tak |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 50 dB (A) | Tak |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: IP 34 | Tak |  |
|  | Port do komunikacji z kontrolerem próżni i wyparką rotacyjną: 2xRS-485 | Tak |  |
|  | Szklany wykraplacz na wydechu pompy. | Tak |  |
|  | Tłumik hałasu do podłączenia na wylocie pompy | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 180 x 280 x 210mm (szer x wys x głęb) | Tak |  |
|  | W zestawie wąż próżniowy do podłączenia, min. 1.5m | Tak |  |
|  | Masa: nie więcej niż 6kg | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V/50Hz | Tak |  |
|  | Zużycie mocy: max. 210 W | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 5. | Agregat cyrkulacyjny do stabilizowania temperatury chłodnicy wyparki |
|  | Do chłodzenia obiektów zewnętrznych | Tak |  |
|  | Sterownik z dobrze widocznym wyświetlaczem LED | Tak |  |
|  | Cyfrowe zadawanie i odczyt temperatury | Tak |  |
|  | Obsługa przy użyciu maks. 3 przycisków | Tak |  |
|  | Diodowe wskaźniki pracy pompy, chłodzenia i grzania | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej | Tak |  |
|  | Zakres temperatury co najmniej: -20°C - +40°C |  |  |
|  | Stabilność temperatury (dla -10°C): 0,2°C | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1°C | Tak |  |
|  | Wewnętrzny czujnik temperatury: PT 100 | Tak |  |
|  | Agregat chłodniczy chłodzony powietrzem | Tak |  |
|  | Wydajność chłodnicza | dla 15°C – min. 0,3 kW, | Tak |  |
|  |  | dla 0°C – min. 0,2 kW | Tak |  |
|  |  | dla -10°C – min. 0,14 kW | Tak |  |
|  |  | dla -20°C – min. 0,07 kW | Tak |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna ssąco-tłocząca nie gorsza niż: tłoczenie 20 l/min, przy 0,2 bara ssanie 17 l/min, przy 0,18 bara | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika minimum 2,5 litra |  |  |
|  | Minimalne napełnienie: 1,4 litra |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 230x360x380 mm ( szer. x głęb. x wys.) | Tak |  |
|  | Waga nie większa niż: 23 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/ 50 Hz | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór prądu: 2.8A | Tak |  |
|  | Wyjścia zewnętrzne do przewodów: M 16x1 z adapterami NW 8/12 | Tak |  |
|  | Ciecz obiegowa do coolera w ilości 5 dm3, rozpuszczalna w etanolu, zakres pracy co najmniej równy zakresowi pracy coolera | Tak |  |
|  | Jednostka centralna wyparki rotacyjnej wraz z kontrolerem próżni oraz łaźnią olejowo wodną ma być połączona z pompą próżniową i agregatem cyrkulacyjnym w sposób zapewniający pracę całego zespołu w układzie automatycznym i ciągłym. | Tak |  |
|  | Wymagany w dostawie zestaw niezbędnych przewodów umożliwiających funkcjonowanie całego układu składającego się z jednostki centralnej wyparki rotacyjnej z łaźnią, kontrolera próżni, pompy próżniowej i agregatu chłodzącego. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 18 miesięcy na cały zestaw. | Tak |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce, reagujący na zgłoszenie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Oferent powinien posiadać autoryzację producenta na świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. | Tak, Proszę dostarczyć z ofertą |  |
|  | Producent posiada system produkcji dostosowany do systemu jakości np. ISO 9001 | Tak, Proszę dostarczyć z ofertą |  |
|  | Oświadczenie Gwarantowanej dostawy nowych części zamiennych przez 8 lat od momentu zejścia z linii produkcyjnej danej firmy ostatnich modeli / typów oferowanej aparatury | Tak, Proszę dostarczyć z ofertą |  |
| 13. | Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić po montażu kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikacji operacyjną (OQ) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz. U. z 2008 nr. 184 poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Czynności kwalifikacyjne będą przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego przez osobę lub osoby posiadającą do tego niezbędną wiedzę i uprawnienia (jeśli są wymagane) oraz przy użyciu sprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające (aktualne świadectwo legalizacji lub sprawdzenia) do przeprowadzenia zaplanowanych pomiarów. Przed przystąpieniem do kwalifikacji wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów umożliwiających potwierdzenie dopuszczenia do czynności kwalifikacyjnych osoby lub osób kwalifikujących jak i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Wzory protokołów i raportów z kwalifikacji muszą być dostarczone Zamawiającemu i muszą zostać przez niego zatwierdzone przed dokonaniem u niego montażu. Kwalifikacje IQ i OQ muszą być zakończone protokołami i raportami odebranymi przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 14. | Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i złożyć/ zmontować reaktor w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz przeprowadzić co najmniej 1 dniowe szkolenie dla użytkowników układu w miejscu instalacji. | Tak |  |
| 1 | W wypadku dołączania do oferty certyfikatów, zaświadczeń konieczne podanie stron oferty, na których się one znajdują oraz których punktów i wymagań AIT dotyczą. | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)